[image: image24.jpg]


沙鹰仪器
[image: image25.png]


沙鹰仪器

[image: image26.jpg]& BRIE

ELECTRIC i
Dz47s B

8000A_ 42
{ et Lo 33




[image: image27.png]



                           保障安全提示

 这里所载的事项是极关重要的，务须切实遵守。
一、安全提示：

! 危险（有可能构成财产严重损失或人员伤亡）

1. 本产品必须可靠接地并远离电磁干扰源（切不可以零线或中线作地线）。

2. 在使用前请确认供电电源的电压与产品要求相符，必须由合格人员进行安装。

3. 产品不得安装在潮湿或可能溅淋到水的地方，应使用独立的电源插座，并确认插头、插座接地良好。

4. 不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。

5. 不允许随意接长或剪短产品电源连线。

6. 不得擅自进行修理，受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。

! 警告（有可能构成财产损失或人员伤害）

1. 必须充分阅读、理解本产品使用说明书后方可进行操作。

2. 拔电源插头时，切勿直接拖拉电源线。

3. 有下列情况之一的，必须拔下本产品电源插头：

3.1 更换保险丝管时；

3.2 产品发生故障待检查修理时；

3.3 产品长时间停止使用时；

3.4 搬动产品时；

! 注意（有可能影响使用寿命导致产品不能正常工作）

1. 产品在搬运时，应小心注意避免损坏面板上的仪表等易损零部件。
2. 有制冷功能的产品搬运时倾角不得大于45°，放置到位后，应静放(1～2)天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。
3. 产品应放置在坚硬牢固的平面上，使其保持水平状态。

4. 产品安装处须符合使用条件，四周应保留一定的空隙。

5. 产品必须在一定的使用条件下使用。

6.  切勿重力开启 / 闭合产品箱门，否则易导致箱门脱落，产品损坏，产生伤害事故。 

7. 产品长时间停止使用时，应定期做驱除潮气处理，避免损坏有关器件。

二、产品简介
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1、 产品外形图[image: image30.png]2021/03/16

12:40:28





[image: image31.png]


[image: image32.png]RERE [z
L




[image: image33.png]5 4 AR F A.H

1 Holok KAER | 9999 | 12.31

2 Admin KAFR | 9999 | 12.31

3 I
4 I
5 I
6 I
7 I
8 I
9 I
10 I 0000 W 00. 00



[image: image34.png]s
LR A B o 202000624
9




[image: image35.png]2020/06/24
MR 10:32:02




[image: image36.png]2020/06
10:27:22

FAFT svonx, B




[image: image37.png]


               [image: image38.png]< Hz BRFEL e

=_ [888.79°




[image: image39.png]BE
Bl
0.0 °c
BE
Bl
$BHRE: SP ——-- PV 233.4
2018/11/15

14:57:12




[image: image40.png]<€ HZ PR Y% =

#E o
= -| 38.80+
.
60.0 °c - E—
B o
= | 48.4
.
50.0 % - =
$BBHWE ISP 551.7 PV 28.89 BR: 1 B¥: 1 / 1 FAME: 0 HS58 M
2018/11/15 = | » [ [m

14:59:35 B BEB: Eoscd =ik




[image: image41.png]ES 2

wE ”
470 2
wsl s oo,

1/ 1 FMAWE: 0 H58M
0 / 0 PID%&S: No.= 4

@151 @152 @153 @154 @155 @ 156 @ 157 @ 158 @ TS1 @ TS2 @ TS3 @DRAIN
@T1 @12 @13 @ T4 @AL1 @AL2 @AL3 @ AL4 Q TRUINQHRUN@ TWT @ HWT

2018/11/15 = | » [ [m
15:00:25 % BE  BE B




[image: image42.png]= 2018/11/15
SEAEFF IR 15:01:25

38.80

%




[image: image43.png]€ HZ SEAEAT % =
B s
38.80 <
0.0 - =
ol 3
BREE
2018/11/15 HEhEE < I'T
B Eoscd =ik

15:03:26 SP ---- PV 28.80





[image: image44.png]=3 2018/11/15
e IR 15:02:16

38.80

ES BE




[image: image45.png]<= HF SERLIEAT ES 2

il S
38.80 <
0_ 0 oC [ ] e
wE "
Bl v

0.0 % . =

2018/11/15 wYEE [© | fm [m
15:04:34  SP - PV 28.80 gyt HE @



[image: image46.png]BT E 2

°C

38.80 -
aglmns wnoo] el 0.0 |wn uno)

PID %%5: NO.= 7 ZEiTEE: 0 HS57T M

Q51O @153 @154 @155 @ 156 @ 157 @ 158 @ TS1 @ TS2 @ TS3 @DRAIN|
@11 @12 @13 @ T4 @ALL @AL2 @AL3 @ AL4 Q1:U@HRUN@ TWT @ HWT

2018/11/15 wYEE [© | fm [m
15:05:27  SP -~ PV 28.80  pmggx BE EE




[image: image47.png]TH1000 H3 e

=2 (s B [

A REBE ERBE [HEF RS

@ (o (B [&

BERE MLBE HRER R M



[image: image48.png]gy 2018/11/15
BAT B 15:06:47

— SRS
OERX Qi | |0 OXE @R

— N
Qiii)E @B|E Q"7 @English




[image: image49.png]2018/11/15
15:07:13

R

—
et [ | om0





[image: image50.png]Y 2018/11/15
PR B5E 15:07:53

TR

Qurf  @ON B




                   

[image: image51.png]2018/11/15

TH-AT 15:08:22

O @8 O @ 8x





[image: image52.png]2018/11/15
T 15:08:55

| PIEND ey
0o 25 4 Qo @ON
[ 0.0 B @OFF Q0N





[image: image53.png]< H?

ELED)

iz B
2018 % 11 A 15 H
15 B 9 4 @ orF @ on
o B30 Bl o
O ¢ I 5 Ord Ceks





[image: image54.png]15:10:56

2018/11/15

I xK#ER

%

)

y

y

w

LI#?| ¢ E # &
%
m
bl
&




[image: image55.png]DIR %

2018/11/15
15:11:44

% &

% &

geceececcer

EEEEEHEEEEE




[image: image56.png]R E I )

2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15

AR 1A

2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15 15:01:
2018-11-15 R HRUEZ)
2018-11-15 14:58: BATA R
2018-11-15 R BRI
2018-11-15 R HRUEZ)
2018-11-15 14:57: HREZ)





[image: image57.png]0.0

ik ik

2018/11/15
15:13:58

LR

TR

11:13:00
2018-11-15

11:25:00
2018-1

11:37:00
2018-11-15

11:19:00
2018-11-15

15:01:00
2018-11-15

15:13:00
2018-11-15

@=zE=sv 0.0 @& 38.8 @EEsv 0.0 @ EEY 0.0




[image: image58.png]FIESH 2018/11/15

15:14:51
BaR4 X s e
2 ] 2 5 A\ U%E

I

4 A =] 5} 5 4
| o R
o] o o o o] o R
1: BRI 100: REFFAE \

1. A A 101: IR RN R
2: WAL AR 102: BOBERALE o
3: H/EAETH 103: FEHHE




[image: image59.png]B H

2018/11/15

15:16:35
WEE | B | B | 4k || TS1| TS2 | TS3 | TWT
60.0 | 50.0 1 0 ojlo|o]|o
0.0 0.0 0 0 ojlo|o]|o
0.0 0.0 0 0 ojlo|o]|o
0.0 0.0 0 0 ojlo|o]|o





[image: image60.png]2018/11/15
BERAL 15:17:20

Qo @ON m °C

o B o B [ 0.0 K2




[image: image61.png]7y -8

2018/11/15
15:18:00

LER

%5 No. 1 NO. 2 No. 3 NO. 4
FIRBS 0 0 0 0
HRBS 0 0 0 0
TR 0 0 0 0




[image: image62.png]2018/11/15

b JESERE)
ER S = ERS
5
6
7
8





[image: image63.png]2018/11/15

B E 15:19:12

OFF/H.M | ON/H.M 4 %K | OFF/H.M | ON/H.M
TS OFF | TS OFF 4 0. 00 0. 00
TS ON | TS ON 5 0. 00 0. 00
0. 00 0. 00 6 0. 00 0. 00
0. 00 0. 00 7 0. 00 0. 00




[image: image64.png]S 2018/11/15
Tl 15:20:23

— N
BREE “HE F
0 @t CRGEHE” B NEN

“HFE” A “RE” MR





[image: image65.png]bR

2018/11/15
15:21:12

— EEES G
© i @R [ o [ o B
— EEEES
L “SCE” HLBEATFEH
O 71 @ BEF | |2 “HEH BEAHREH
Frth i





[image: image66.png]2018/11/15
B 3 15:21:57






	序号
	说明
	序号
	说明

	1
	温湿度控制器
	2
	电源开关

	3
	USB数据导出接口
	4
	针式微型打印机

	5
	门锁
	6
	设备测试孔

	7
	压缩机组
	8
	放水球阀

	9
	溢水口接口
	10
	可移动平衡脚轮

	11
	
电源线
	12
	接地螺栓

	13
	设备总电源（位于设备背部）
	14
	N/A


结构功能概述


本产品由箱体、内胆(工作室)、温度和湿度控制装置、加热和制冷系统及加湿和气体循环装置系统、PLC控制系统等组成。

1) 本机为立式框架结构，箱体由优质薄钢板冲制而成，外表喷塑，色彩鲜艳、美观大方。控制器、各类开关，按键和显示器均安装在箱体控制操作区内，操作直观方便。

2) 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；外箱与内胆之间充填聚脂发泡材料，以确保设备保温性能；

3）该产品选用进口电子式温湿度变送器，大大提高了传感器的使用寿命和控制精度。

4) 设备配针式微型打印机实时打印设备运行的温湿度数据和设备运行时间；
5) 设备设有独立限温控制器，超过限制温度即自动中断加热，保证实验安全进行，不发生意外（此功能位于线路内部）；

    6) 微电脑触摸屏PLC温湿度控制器，确保设备运行的稳定性、可靠性；

    7) 箱体内有冷、热气流风道，由风机运转加强气体循环流畅，提高工作室内温度、湿度的均匀性；
    8) 设备背面有电源进线和总电源开关，右侧下方有放水阀、溢水口；左侧中后部有加水口，配备水箱及抽水泵电源插座；

    9) 具有超温报警、压缩机延时、过热保护等功能；

   10) 箱体右侧设有一直径φ50mm的测试孔，为用户进行有关测试时提供方便；

11）内箱中配有照明系统，便于观察运行情况。

12) 该设备为双门结构模式，外门为保温门，内门为钢化玻璃门，当外门打开时不会影像设备内部温湿度的变化方便设备的观察和取样。
三、产品的使用
1使用前的准备

产品应在下列正常使用条件下使用

1） 环境温度：（5～35）℃；

2） 相对湿度：不大于85%；

3） 供电电源：（ 220±22）V （50±1） Hz；

4） 应放置在平稳、水平、周围无强磁场、强震动、无粉尘及可燃腐蚀性气体存在，四周通风良好的室内；
5） 设备与四周物件或墙壁的间距：前≥900mm，左、右及顶、后≥300mm
2开机通电

1） 操作步骤
将设备放稳后，用扳手将四个脚轮的平衡垫脚调节水平，设备不得有倾斜晃动等情况；
将水箱放置于设备边侧，水箱中放有潜水泵，潜水泵输出加水塑料管稍用力插入设备左侧的进水插口即可。（此处采用快速接头连接，取下时，应将进水口处蓝色圆片向箱体按紧，向外拔加水管即可开）；

将潜水泵电源插头插入设备左侧的专用水泵电源插座内；       





打开设备右下方的放水阀(其上手柄与管口平行)，并在溢水口出接上设备配备的溢水管，此处放一个成水盆或用水沟方式排水。当设备运行时看放水阀处是否有水流出，当有水流出时关闭阀门（其上手柄与关口垂直），此时设备可正常运行。（只针对第一次开机使用或长时间停机未使用的情况下
打开水箱盖，加入纯净水。(水位高低的控制：最低应淹没抽水泵，最高不超过水箱沿口）。

     [image: image1.jpg]



a. 为保证设备里水位浮子的灵敏度和延长加湿管使用寿命，请务必加入纯净水。（用户可自配净水器代替水箱）

b. 最低水位的水量应能保证设备运行不少于12h。

接上电源后，打开设备背部电源总开关，按下电源开关（此时电源灯变亮）温湿度控制器应处于正常显示状态。

点击按控制器上的“请登录界面”，此时进入正常的显示界面，点击运行按钮此时设备开始运行，能听到打印机和水泵抽水的响声。

此时要打开设备右侧的放水口，等到有水流出将其关闭。（是起到排除管道内的空气）

溢水孔的作用：是在做90%以上湿度的时候可能会有水流出。（平时放好排水桶）

除提到的功能设定以外，其它参数出厂前都已经设定好，非专业人员无需修改。

 通电半小时左右，打开箱门，检查工作室底面上的加湿蒸发器水槽水位，应使加湿管浸入水中。

注：低温情况下必须排掉设备加湿槽内的水！！！
注：超温保护出厂默认设置为65℃如需更改请联系我们的工程师！！！
四、技术性能指标

	型号
	LHS--500AP

	控温范围
	-20℃～100℃

	控温波动
	±0.5℃

	温度均匀性
	±2℃

	控湿范围
	30%～95%RH

	湿度均匀度
	±5.0%RH

	定时范围
	1～99小时

	调温调湿方式
	平衡调温调湿方式

	制

冷

系

统
	制冷方式
	压缩机

	
	冷却器
	散热片式冷却器

	控　制　器
	7寸触摸屏PLC控制器

	风　　机
	离心风机

	工作环境温度
	+5℃～35℃

	电　　源
	AC220V/50Hz

	容　　积
	500升

	内胆尺寸（mm）
	650×750×1000

	载物托盘（标配）
	3块

	安全装置
	压缩机过热保护、过载保护、超温保护。

	备　　注
	满足标准：2020版药典药物稳定指导原则和GB10586-2006有关条款制造

	功率
	2.6KW


五、温湿度控制范围图

* 测试环境：23±5℃，不大于75%RH

六、维护及注意事项

设备在搬运时，倾角不得大于45度，以免制冷系统损坏。

2、设备搬运放置到位后，应静放（1～2）天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。

3、设备必须和接地良好的电源插座相连接
4、设备放置平衡

设备放置到位后，在水箱内加至合适水位的纯净水，打开设备电源开关，使箱内水杯自动加水，经过半小时左右后，打开箱门，观察工作室底面上的水槽(加湿蒸发器)内的水平面应与底板平行并将蒸发器淹没，同时又不能溢出流在工作室内，若达不到要求，则垫平箱脚保证加湿蒸发器全部浸于水下，使加湿时不直接加热箱内温度。

5、当箱内温度在露点以下时，开箱后湿度探头易积水汽，使湿度显示99.9%，这时须把箱内加温，烘干湿度探头。在湿度显示为99.8%以下时，方可使用。

6、 在设备长期低温（低于环境温度时）运行时，须每隔半个月，40℃运行2小时左右，进行“除霜”处理，然后再投入运行。

7、设备停机不用时应做驱潮处理，具体方法如下：将箱内水放干，温度设定在50℃，运行5h，并每隔2小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源插头存放。
8、设备存放的房间环境温度要求在5-30度之间，高于或者低于都会加速压缩机工作，增加负荷。

9、保持储水箱内的水干净，防止长时间使用发生粘稠，定期放水3-6个月放一次，放水前断开潜水泵电源。

10、切记储水箱保持水位，不得低于潜水泵上接口水位，防止干烧损坏潜水泵。

11、设备内水槽定期清洗6-12个月一次

12、做完高湿后要进行除湿，温度调至50℃湿度为0运行3小时。因为湿度大会影响电器、传导、电子元件。

13、压缩机重复开启间隔必须要求5分钟以上，否则会损坏压缩机。

14、冷凝器的翅片进风口，长时间工作灰尘会堆积形成棉絮状。在停机状态下用吹风机进行吹扫

15、平时注意设备的外部清洁，可以用湿毛巾进行擦拭

16、设备的维修应由资质人员进行，在维修前应与我公司售后服务中心联系。

17 、做低温情况下，请讲水槽的水排放干净。防止结冰对加湿管造成损伤。

七、故障分析及处理
	序号
	故障现象
	故障原因推测
	故障处理办法

	1.
	开机无电源
	电源插座无电，或插头电源线接触不良
	检查电源，检查或更换电源插头座

	
	
	电源开关坏或未开
	更换电源开关，或重焊接线、

	2.
	控制仪表不显示
	温度传感器坏或接线脱落或温度超出范围
	更换传感器或固定接线、或修改量程。

	3.
	不加湿或失控
	内置水槽内缺水
	检查水泵是否供水；水槽内的浮球是否能正常工作

	
	
	传感器接触不良
	从新接线

	
	
	加湿固态继电器接线脱落或损坏
	重新接线或更换

	
	
	内置水槽的加湿管不工作
	重新接线或更换

	
	
	加湿管上的超温保护器不工作
	重新接线或更换

	
	
	控制器控制不了设备
	检查、更换

	
	
	电压不稳
	检查供电电源开关有没有坏、有没有电线脱落

	4
	不降湿或失控
	加湿管一直工作固态接线脱落或损坏
	重新接线或更换

	
	
	压缩机工作状态不佳
	检查压缩机是否工作正常

	
	
	箱内有积水导致制冷效果下降
	除湿处理

	
	
	湿度传感器探头浸湿、传导出现故障或不太灵敏
	除湿、更换

	
	
	控制器控制不了设备
	检查、更换

	
	
	冷凝器散热风扇出现故障，不能正常起到散热作用
	检查、更换

	
	
	内循环风机不能正常工作
	检查、更换

	5.
	控温误差大或有静差
	控温（湿）正常  有静差
	修正P、COLD值

	
	
	使用环境不符合
	改善环境条件

	
	
	风机坏
	换风机

	6.
	不制冷（不去湿）
	压缩机 启动/关闭 频繁，压缩机热保护器启动
	待压缩机温度下降，自然恢复

	
	
	压缩机保护器烧坏（有烧焦味）
	调换保护器

	
	
	冷凝器上灰尘太多
	停机清理

	
	
	蒸发器结冰过多，制冷功率小
	升温化冰，缩短连续工作时间

	7.
	湿度失控

（或不能设置）
	湿度过高，不能降低
	箱内湿度大，驱潮处理，擦干箱体

	
	
	湿度小，有静差
	修改P和COLD值

	8.
	噪声大(超过70dB(A))或运转有异常声音
	风机坏或风机与风道板摩擦
	调换风机或加大风道距离

	
	
	压缩机(强排式)风扇坏
	有杂物应排除,或调换风扇

	
	
	箱体放置不稳
	垫平放稳

	
	
	压缩机固定不牢
	“地脚螺钉”拧牢


八、设备操作（温湿度控制器操作方法）
8.1开机前检查
开机前检查：确保将电源插头插入带保护地线的三眼电源插座内，以确保安全。
8.2开机
顺次打开“总电源开关”（背面）“电源开关”（正面）（关机顺序与开机相反）。
8.3开机后操作
8.3.1开机后，设备控制面板进入运行登录界面（下图）
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8.3.2选择好正确的用户名后，输入登录密码，进入“目录”界面
	序号
	名称
	说明

	1
	监视画面
	进入监控画面

	2
	定值设定
	进入定值设定画面

	3
	程式设定
	进入程式设定画面

	4
	曲线监控
	进入曲线监控画面

	5
	运转设定
	进入运转画面

	6
	预约设定
	进入预约画面

	7
	档案管理
	进入档案管理画面

	8
	报警监控
	进入报警监控画面

	9
	目录
	进入系统设定画面

	10
	权限设定
	点击目录右方图标进入权限设定


8.4权限设画面

点击        进入权限设定画面


	1
	
     新增用户
	点击进行新增用户注册

	2
	导入
	用户数据导入

	3
	导出
	用户数据导出




	1
	权限管理
	设定新用户权限

	2
	修改密码
	修改用户密码

	3
	删除用户
	删除用户

	4
	刷新
	刷新界面

	5
	帮助
	功能说明

	6
	权限日期
	设定账户使用期限


8.5 运行画面

控制器的显示信息状态画面。

8.5.1程式停止画面

	序号
	名称
	说明

	1
	显示值
	当前温度和湿度显示值

	2
	程式
	当前可启动运行的程式编号

	3
	启动
	启动按键

	4
	段数
	当前可启动运行的段号

	5
	照明灯
	开照明灯按键

	6
	目录
	返回首页


程式启动确定                         程式停止确定


8.5.2程序运行画面1

	序号
	名称
	说明 

	1
	启动确定
	选择是启动有效，选择否启动无效

	2
	启动停止
	选择是停止有效，选择否停止无效

	3
	剩余时间
	当前段剩余的时间

	4
	照明灯
	开照明灯按键

	5
	程式段数
	当前运行的程序、段号

	6
	跳段
	选择“跳段”跳过此段

	7
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	8
	切换
	切换到详细运行界面

	9
	温度显示
	显示当前温度

	10
	设定温度
	显示当前设定温度

	11
	湿度显示
	显示当前湿度

	12
	湿度设定
	温度设定值


8.5.3程式运行详细画面2                                                                          
	序号
	名称
	说明

	1
	温度出力
	温度PID控制输出力度

	2
	程式循环
	程序循环次数

	3
	PID编号
	当前控制所用的PID参数组

	4
	段数循环
	循环的段数

	5
	切换
	切换到实时记录曲线画面

	6
	湿度出力
	湿度PID控制输出力度

	7
	输出列表
	在输出时详细说明


8.5.4定值停止画面


	序号
	名称
	说明

	1
	目录
	返回主界面

	2
	温度设定值
	定值设定温度

	3
	湿度设定值
	定值设定湿度

	4
	启动
	定值启动按键


8.5.5定值启动画面 
定值启动确定                     定值停止确定


定值运行画面

	序号
	名称
	说明

	1
	启动确定
	选择是启动有效，选择否启动无效

	2
	停止确定
	选择是停止有效，选择否停止无效

	3
	目录
	返回主界面

	4
	温度
	定值显示和设定温度

	5
	湿度
	定值显示和设定湿度

	6
	照明灯
	开关照明灯

	7
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	8
	停止
	定值停止按键

	9
	切换
	切换到定值详细


8.5.6定值运行画面 

                          

	序号
	名称
	说明

	1
	目录
	返回主界面

	2
	温度出力显示
	温度控制PID输出

	3
	PID编号
	当前设定值所在PID段

	4
	运行时间
	定时运行时间

	5
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	6
	停止
	定值停止按键

	7
	输出列表
	在输出时详细说明

	8
	湿度出力
	湿度控制PID输出

	9
	切换
	切换到实时记录曲线画面


8.6操作设定画面 


点击‘运转设定’进入如下画面
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点击‘通讯设定’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	通讯协议
	通讯连接端口

	2
	通讯格式
	波特率

	3
	地址站号
	从机地址编号

	4
	超时时间
	通讯超时时间


点击‘权限设定’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	输入权限
	输入权限打开或关闭

	2
	密码权限
	密码修改权限


点击‘TH-AT’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	T-AT
	温度模糊控制+自适应PID

	2
	H-AT
	湿度模糊控制+自适应PID

	3
	T-AT区间
	在设定的温度上下小范围内自整定

	4
	H-AT区间
	在设定的湿度上下小范围内自整定


点击‘辅助功能’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	通电时间
	接通电源累计时间

	2
	PTEND
	程序结束

	3
	照明时间
	设定照明灯工作时间

	4
	蜂鸣器
	开/关HMI报警蜂鸣器


8.7预约设定画面
设置当前时间、预约设定运行时间。

点击‘预约设定’进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	当前时间
	当前的时间显示

	2
	预约时间
	控制器预约启动的时间

	3
	预约模式
	重新启动或者继续运行

	4
	预约开关
	OFF预约不启动，ON预约启动


8.8档案管理画面

点击‘档案管理’按键进入如下画面 设定厂家信息


8.9报警监控画面



点击‘报警监控’按键进入如下画面

点击‘历史报警’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	DI报警
	外部输入的故障报警显示

	2
	历史报警
	报警的历史数据

	3
	报警解除
	手动解除报警信号

	4
	删除启动
	操作员删除报警历史


8.10 曲线显示画面    


点击‘曲线监控’进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	设定温度SP
	当前设定温度显示

	2
	实时温度PV
	当前温度显示

	3
	设定湿度SV
	当前设定湿度显示

	4
	实时湿度PV
	当前湿度显示

	5
	上限
	曲线显示上限

	6
	下限
	曲线显示下限

	7
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	曲线查询开始时间按键

	8
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	自动播放按键

	9
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	左移按键

	10
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	右移按键

	11
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	浮标显示按键

	12
	[image: image10.png]



	放大曲线按键

	13
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	缩小曲线按键


点击‘数据导出’按键进入如下画面




数据导出过程：把U盘插入触摸屏后面的USB-A端口，在触摸屏里面点开“数据导出”画面，数据组名定义为1，文件命名自己定义例如123。存储间隔是我们查看数据的间隔时间。起始时间和结束时间根据自己查看数据的时间段来设定时间。然后点击按键‘数据导入U盘’，状态监视显示为‘1’即为导出数据成功。如果显示其他数据则导出数据不成功，根据下面的数据定义提示重新操作。
	序号
	名称
	说明

	1
	文件命名
	命名导出的文件

	2
	数据组
	命名导出的数据组

	3
	存储间隔
	数据之间的间隔时间

	4
	删除数据
	删除数据

	5
	起始时间
	导出数据开始时间

	6
	结束时间
	导出数据截止时间

	7
	数据导入U盘
	导出数据到U盘


8.11程序设定画面

这是设置有关程序运行参数的中心画面
点击‘程式设定’按键进入如下画面


	序号
	名称
	说明

	1
	程式编辑
	程序编辑画面

	2
	段号
	显示当前编辑的段号

	3
	温度
	每段设定的温度

	4
	湿度
	每段设定的湿度

	5
	时间
	达到每段温湿所用的小时

	6
	TS
	报时信息设定

	7
	程式编号
	当前设定的配方编号


点击‘程式

待机’按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	待机设定
	设置是否待机

	2
	待机时间
	设定待机时间

	3
	温度区域
	温度待机区

	4
	湿度区域
	湿度待机区


点击‘循环编辑’按键进入如下画面


	序号
	名称
	说明

	1
	程式编号
	设置要循环程序的程序编 号

	2
	全部循环
	设置程序的循环运转次数，为0时无限循环。

	3
	开始段号
	已设置程序中，设置部分段循环运行开始的程序段

	4
	结束段号
	已设置程序中，设置部分段 循环运行结束的程序段，小于0时不循环。

	5
	循环次数
	已设置程序中，设置部分段 循环运行的循环次数，小于0时不循环。

	6
	参数确定
	把当前参数输入控制器

	7
	参数上传
	把当前参数上传显示器

	8
	连接到
	当前程序运行结束后要连 续运行程序的编号


点击‘实验标题’按键进入如下画面


点击‘迅控设定’按键进入如下画面




	序号
	名称
	说明

	1
	实验标题
	进入设置实验名的画面

	2
	讯控设定
	讯控报时控制

	3
	实验标题
	设定实验的标题


8.11定值设定

点击“定值设定”进入如下画面
	序号
	名称
	说明

	1
	控制方式
	斜率控制和快速控制

	2
	温度斜率
	温度按一定斜率上升或者下降

	3
	湿度斜率
	湿度按一定斜率上升或者下降


点击“停止方式”进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	停止方式
	手动停止和定时停止两种方式

	2
	定时设定
	设定停机时间

	3
	计时方式
	立即计时和温度到设定值开始计时两种方式


点击“回常温”按键进入如下画面

	序号
	名称
	说明

	1
	回常温
	是否回常温停机

	2
	回常温温度
	设置回常温温度


九、微型打印机使用说明
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换取打印纸

在上图中同时扣住1和2
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向内用力，然后向下翻，打开打印机的盖
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把卡纸轴取出
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换上新的打印纸，卡纸轴装回原处
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按一下绿色的按钮，绿色灯灭 ，打印机处于进纸状态，此时有进纸的声音，把纸头装入进纸口。
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再按一下按钮， 绿色灯亮，打印机处于定时打印状态，合上盖即可
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色带的更换方法

打开打印机的外盖把纸轴取出
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手抓住装卡纸轴的两侧，向内用力慢慢向外抽出
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把色带向上用力取出
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把新的色带装入色带卡槽中，卡紧，然后旋转色带上的旋钮，把色带纸卡进槽中
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把色带托推进去，打印纸装好，扣上盖即可
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